| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün total larenjektomi cerrahisi sırasında veya sonrasında, prostetik ses restorasyonu için kullanılmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Medikal kullanıma uygun silikon materyalden imal edilmiş olmalıdır. - Protez 4.0 ile 20.0 mm aralığında farklı ölçü seçeneklerinden herhangi biri olmalıdır (4.0 ve 20.0 mm dahil). - İç Çapı 16Fr, 17 Fr, 20 Fr ve 22,5 Fr 4 ayrı boyutta bulunmalıdır. - Ses protezinin standart veya sızıntı kontrollü (esnek özofagus flanşı veya çift valf) modellerinden herhangi biri olmalıdır. - Uygulayıcının talebine göre bariyerli veya bariyersiz çeşitleri olabilir. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Trakeal flanşın girişimini kolaylaştıran uzantısı olmalıdır. - Valf, protez ile aynı kalıptan çıkmış tek veya çift olmalıdır. - Ses rehabilitasyonunu kolaylaştıran düşük dirençli valfi olmalıdır. - Valf, belirlenebilen radyoopak halka ile ayrıca desteklenmiş ve Candida dirençli olmalıdır. - Valf açıldığı zaman, özel dizaynından dolayı protez içinde kalmalıdır. Bu da valfe zarar gelmesini önlemelidir. - Valf hava akış hızının daha fazla olabilmesi için uygun açıyla proteze yerleşmiş olmalıdır. - Protezin güvenilir şekilde stabil yerleşimini sağlayan sertlikte flanşları olmalı ve extra bantlama gerektirmemelidir. - Ön flanşı anatomik yapıya uygun olarak oval veya yuvarlak olmalıdır. - İç çap ve dış çap arasındaki kalınlığı hava akışını artıracak şekilde ince olmalıdır. - Her ürün, hiçbir hazırlığa gerek kalmadan kutu içerisinde kullanıma hazır halde bulunmalıdır. - Protez fistülden çıkarılmaksızın özel fırçası ile günlük bakım yapılabilmelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün orijinal ambalajında, tek kullanımlık ve steril veya steril edilebilir olmalıdır. - Protezin günlük bakımı için fırça ve kullanma kılavuzu Türkçe olarak verilmelidir. - Hastanın tıbbi durumuna göre 1 adet fistül ölçme aparatı ve / veya primer cerrahiler için kılavuz tel verilmelidir. |