| ## SMT Temel İşlevi: | - Kateter akım çevirici cihaz veya stent gönderimi, anevrizma boyun modelleme, DMSO uyumlu ajan enjeksiyonu, coil embolizasyonu gibi uygulamalarda kullanılmak üzere özel tasarlanmış ve üretilmiş olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Balon kateterin proksimali en fazla 2.8F, distali en fazla 2.1F çapta gövdesi giderek incelen esnek bir yapıya sahip olmalıdır. - Kateter iç lümenlerinin 0.016-0.023inç arasında seçenekleri olmalıdır. - Balon distalinde stabilite sağlama amacıyla 3-15mm arası burun yapısı seçenekleri olmalıdır. - Ucundaki balon 3-7mm arası çaplarda ve 7-30mm arası uzunluklarda olmalıdır. - Kateter şaft uzunluğu en az 145 cm olmalıdır. - Balonlar gerek geniş boyunlu gerekse bifurkasyon anevrizmalarında kullanılabilecek compliant ve hypercompliant seçeneklere sahip olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Balonun doğru konumlandırılabilmesi için yeterli sayıda radyoopak işaretleyici (marker) bulunmalıdır. Radyoopak işaretleyiciler skopi altında net olarak görülebilmelidir. - Koil embolizasyonu için koil koparma marker seçenekleri bulunmalıdır. - Balon çok esnek bir yapıya sahip olmalı düşük basınçlarda dahi bulunduğu damarın tam anatomik şeklini alabilmelidir. - Balon kateterlerinin inme süresi hızlı (15 saniye altında) olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Balon kateter seti, steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir. |