| ## SMT Temel İşlevi: | - Kateter şekli ve özel dizaynı sayesinde, işlem esnasında kateter değişikliğine gerek kalmaksızın, tek kateter ile sol ve sağ koroner damarları görüntülemeye uygun olarak tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Kateter 4F–5F–6F seçenekleri olmalı ve uç açıları bakımından 3.0-3.5-4.0-4.5-5.0 ölçülerinde çeşitleri bulunmalıdır. - Kateter uç kısımları travma riskini azaltmak için yumuşak naylon materyal veya polimerden imal edilmiş olmalıdır. - Kateter bire bir tork alabilme, itilebilme ve manipülasyonlar sonrasında şeklini koruma özellikleri için, uç kısımları hariç, çelik tel ile örgülü özellikte olmalıdır. - İç lümen genişliği 0,038inç kılavuz tel ile uyumlu olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Kateterin dış kısmı introducer kılıf içinden rahat hareket etmesini sağlayacak şekilde olmalıdır. - Kateterler 4F kateterler için en az 750 psi, 5F ve 6F kateterler için en az 800 psi asınca dayanıklı olmalıdır. - Kateterin iç tüpü işlem esnasında kink yapmaması için dayanıklı olmalı, Kateterin dış tüpü ise esneklik sağlayan malzemeden imal edilmiş olmalıdır. - Kateter ucu floroskopi altında seçilebilir marker veya özelliğe sahip olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Malzeme steril olmalıdır ve orijinal paketinde teslim edilmelidir. |