| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün, Ventiküler bölgedeki BOS’un peritona aktarılması işleminde kullanılmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SMT Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün antibiyotikli veya antibiyotiksiz seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır. - Ürünün antisifonu /Gravitasyonu birleşik veya ayrı olan türlerinden herhangi birisi olmalıdır. - Ürünün antisifonu /Gravitasyonu ayrı olan türünde kit içeriği; en az 1 adet ventriküler kateter, 1 adet valf ve 1 adet antisifon 1 adet peritoneal kateter olmalıdır. - Ürünün antisifonu birleşik olan türünde kit içeriği; en az 1 adet valf ve 1 adet peritoneal kateter olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ventriküler Kateter; - Ürün en az 14 cm olmalıdır. - Ürün en az 1 mm iç çapa ve en az 2 mm dış çapa sahip olmalıdır. - Ürün yerleştirmeye yardımcı olmak için 1 adet paslanmaz çelikten kılavuz tel ile paketlenmiş olmalıdır. - Kateter üzerinde aralıklı olarak mesafe işaretleri bulunmalı veya radyoopak madde içermelidir. - Ürünün ucunda maksimum 2cm mesafe içerisinde, kateter çevresi boyunca, en az 2’şer sıralı 8’er veya 4’ er sıra ile 4’er delik toplam en az 16 adet giriş deliği bulunmalıdır |
| ## Teknik Özellikleri: | - Peritoneal Kateter; - Ürün en az 90cm olmalıdır. - Ürün en az 1 mm iç çapa ve en az 2 mm dış çapa sahip olmalıdır. - Kateter üzerinde aralıklı olarak mesafe işaretleri bulunmalı veya radyoopak madde içermelidir. - Üründe slit (yarık) olması tercih edildiği durumlarda Peritoneal Kateter’in peritoneal ucunun çevresinde 4 adet slit (yarık) valfi olmalıdır. Bu slitlerin kenarları birbirine yapışarak tıkanmaması için, slitler grafit ile kaplanmış olmalıdır. - Slit valfli modellerde, peritoneal ucunun çevresindeki slitler (yarıklar) retrograd akıştan koruma sağlamak üzere tasarlanmış olmalıdır - Antibiyotikli Kateter Türünde; - Antibiyotikli Kateterin yüzeyine ve iç matriksine, 2 farklı antibiyotik; Klindamisin (.15%) ve Rifampicin (.0054%) emdirilmiş olmalıdır. - Antibiyotik salımı kateterin sadece dış yüzeyinde değil, aynı zamanda iç yüzeyinde de olmalıdır. - Antibiyotikli kateterler en az 28 gün boyunca antibakteriyel koruma sağlamalıdır. İstenildiğin de bu özellik klinik deney vb şekilde teknik dökümanla kanıtlamalıdır. - Antibiyotikli emdirilmis valf veya antibiyotikli katater antibiyotiklerden kaynaklanan kavuniçi renge sahip olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - . Ürünün Valfi; - Valf Flat-Bottom veya silindirik yapıda olmalıdır. - Valf tabanı veya rezarvuar kısmı baryumlu silikondan imal edilmiş olmalı ve güçlendirilmiş poliester ağ dokusu içermelidir. (Silindirik yapıdaki ürünler için bu özellik aranmaz) - Valfin tespitinde silikon yüzeyi yırtılmaktan koruyucu süture deliği bulunmalıdır. (Silindirik/Polisulfon yapıdaki ürünler için bu özellik aranmaz) - Valf gövdesi polipropilen iskelet içermelidir, Silikon elastomer dome enjeksiyona uygun olmalıdır. Ayrıca iğnenin hatalı yerleştirilmesi sonucu membranın delinmesini engellemek amacıyla sert plastik kaplama ve polipropilen iğne koruması bulunmalıdır. (Silindirik/Polisulfon yapıdaki ürünler için bu özellik aranmaz) - Valf profilli en az 4.3 mm, konnektörler dahil toplam şant gövdesi uzunluğu, en fazla 55 mm olmalıdır. (Silindirik valflerde bu özellik aranmaz). - Valf, hastanın normal fizyolojik ICP’sini muhafaza ederek akışına müsaade etmeli, hastanın duruş pozisyonuna göre engelsiz akış hızını korumalıdır. - Valfte bulunan antisifon mekanizması, zar-basınç veya yay-toplu valf mekanizma seviyesi ile beraber çalışmalıdır. - Valfin giriş çıkış konnektörlerinde oluklar bulunmalı veya uç tarafı çıkıntılı yapıda olmalıdır. - Valf için, pediatrik, yetişkin veya tüm hasta grubu için uygun standart ebat seçenekleri olmalıdır. - Ürünün her boyu için en az üç ayrı basınç düşük, orta ve yüksek basınç seviyeleri olmalıdır. - Ürünün üzerinde basınç düzeyini ve akış yönünü gösteren radyopak gösterge okları bulunmalıdır. - Valf, distal kateterin hidrostatik basıncının sifonlayıcı etkisiyle oluşabilecek aşırı BOS drenajı nedeniyle intraventriküler basınç ve hacimdeki fazla azalmayı en aza indirebilmelidir - Valf, rezervuarlı veya rezervuarız tiplerden herhangi birinden olmalıdır. - Rezervuarlı talep edilen valflerde; rezervuar valf gövdesi üzerinde veya ayrı olmalı, valflerin ve ayrı olarak veriliyorsa rezervuarların yetişkin, çocuk ve tüm hasta grubu için uygun standart ebat tipleri olmalıdır. - Rezervuarlı talep edilen Valfler; enjeksiyon sonrası sızdırmazlığını korumalıdır. Rezervuar, enjeksiyon sırasında valf mekanizmasının hasar görmesini ve valf tabanının delinmesini engelleyecek şekilde tasarlanmış olmalıdır. - Rezervuara enjeksiyon yapıldığında iğnenin delip geçme riskini en aza indirmelidir. - Kateterler radyoopasite sağlaması için beyaz baryum sülfat emili silikon elastomel tüpten yapılmış olmalıdır. - Kateterler latex içermemelidir. - Kateterler yuvarlatılmış uca sahip olmalı ve ucu tantalum emili (periton uç hariç) veya kateterin tamamı radyoopak madde emdirilmiş olmalıdır. - Kateterlerin iç ve dış yüzeyi protein tutulmasını önleyecek şekilde pürüzsüz hidrofilik özellikte olmalıdır - Kateterler bükülme ve kompresyona karşı direnç sağlamak üzere nispeten sert olmalıdır. - Şantlar, MRI veya CT görüntüsüne engel olmamalı, görüntülerde bozulmaya neden olmamalı ve biyouyumlu malzemeden üretilmiş olmalıdır. - Antisifon/gravitasyon cihazı, peritoneal kateter hidrostatik basıncının sifonlayıcı etksine bağlı gelişebilecek, aşırı beyin omurilik sıvısı drenajını en aza indirmek amacıyla tasarlanmış olmalıdır. - Antisifon/gravitasyon cihazı hastanın normal fizyolojik intrakranial basıncını muhafaza ederken beyin omurilik sıvısı akışına müsaade etmelidir. Hastanın duruş pozisyonuna göre şantın akış hızını korumalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün steril ve çift paketli olmalıdır. - Ürün orijinal ambalajında teslim edilmelidir. - Ürün tek kullanımlık olmalıdır. - Ürünün etiketi üzerinde sterilizasyon yöntemi ve tarihi olmalıdır. |