| ## SMT Temel İşlevi: | - Total, parsiyel veya kron-köprü protez, sabit veya hareketli yer tutucu yapımı için alınan ölçülerde veya ortodontik amaçla kullanılabilmelidir. |
| --- | --- |
| ## Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Donma hızına göre tip 1 (hızlı donan) veya tip 2 (normal donan) çeşitleri olabilir. - Sabit renkli ya da kromatik (renk değiştirme özelliği olan) seçeneklere sahip olmalıdır. - Detay verme özelliği 0-25 mikron veya 26-50 mikron aralıklarında olmalıdır. - Ürün paket net ağırlığı, en az 450gr olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Mükemmel biyo-uyumluluk sunmalıdır. Toksik madde (Sn, Cd, Pb vb) içermemelidir. - Tadı ve kokusu tolere edilebilir düzeyde olmalıdır. - Çalışma boyunca kıvamını korumalı ve dokuya temas ettiğinde yeterli çalışma süresinden sonra sertleşmelidir. Ağızda sertleşme süresi en fazla 90 saniye olmalıdır. - Yüksek elastikiyete ve elastik hafızaya sahip olmalıdır. Elastik toparlanma yüzdesi en az %96 olmalıdır. - Deformasyona dirençli olmalıdır. Basınca karşı dayanıklılığı en az 0.8-1.5 MPa arasında olmalıdır. - Tüm alçı tipleriyle uyumlu olmalı ve düzgün alçı yüzeyi oluşturmalıdır. - Ölçü alma sırasında hastanın boğazına akmamalı, akışkanlığı hekimin kontrolü altında olabilmelidir. - Basınç altında ağız içerisindeki en dar alanlara akarak hassas ve doğru detay üretebilmeli ve pürüzsüz bir yüzey elde edilmelidir. - Ürünün her 22,5 (± %7) gramı için karıştırma sonrası net hacmi 63,5 (±%7) mililitre olmalıdır. - Hava kabarcığı içermeyen pürüzsüz bir karışım elde edilebilmeli, toz çıkarmayan formülasyona sahip olmalıdır. - Aljinat ölçüsü dezenfektan ile dezenfekte edilebilmelidir. Dezenfektan solüsyonunda stabilitesini bozmamalı, ölçü netliği kaybolmamalıdır. - Alçı yüzey ile reaksiyona girmemelidir. - Ölçü kaşığından ayrılmamalı ve yırtılmamalıdır. - Kliniklerimizde kullanılan aljinat karıştırma makinelerine uygun olmalıdır. - Karıştırma Süresi en fazla 30sn, çalışma süresi (karıştırma süresi dahil) en fazla 90 sn, sertleşme süresi en fazla (nihai çalışma süresi) 2:30 dakika olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ölçü alımından sonra ölçülerde bozulma olmamalıdır. - Birim değerlendirilmesi ürün gramajı bazında yapılacaktır. |